北京市体外诊断试剂《医疗器械生产企业许可证》

现场审查标准（试行）

根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第276号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号）和《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》，结合北京市体外诊断试剂生产企业现场审查的实际情况，制定本审查标准。

一、适用范围

本审查标准适用于北京市体外诊断试剂（按照药品管理的体外诊断试剂产品除外）生产企业《医疗器械生产企业许可证》开办、生产地址和生产范围变更以及换证等项目的现场审查。

二、主要审查内容

根据本审查标准《北京市体外诊断试剂生产企业许可证现场审查评分表》（以下简称《现场审查评分表》）规定,审查内容分为 5部分，其中否决项7项，记录项1项，总分为 300 分，各部分内容和分值分别为：

1．人员资质               60分

2．场地设施               100分

3．法规资料               30分

4．生产设备               50分

5．检验设备               60分

三、评定方法

1.按《现场审查评分表》中审查方法进行评分时，最多将该条目规定的分数全部扣除。

2.对于《现场审查评分表》中未明确评分方法时，应按评分通则评分，即该条目实得分等于该条目标准分乘以得分系数。得分系数及含义分别为：

1.0  全面达到规定要求;

0.8  执行较好,但仍需改进;

0.7  基本达到要求,部分执行较好;

0.6  基本达到要求;

0.5  已执行,但尚有一定差距;

0    未开展工作。

3.缺项的处理: 缺项是指由于具体产品和生产的特点而出现的合理缺项。缺项不进行评分，计算该部分得分率时，从该部分总分中减去该缺项的分数，即：

得分率=实得分/（该部分总分-缺项分）×100%

4.现场审查记录中的“合计”应包括总实得分及总得分率。总实得分为各部分实得分之和，总得分率=总实得分/（总分-缺项分）×100%

5.“记录项”不进行评分，只做事实性描述。对于申请材料与实际情况不一致的，审查人员应在现场审查记录的“整改要求”栏中填写整改要求。

四、判定标准

1.“否决项”均合格且各部分得分率均达到80%以上的，则检查结果判定为合格；

2.“否决项”均合格且各部分的得分率均达到60%以上，但至少其中一部分的得分率不足80%的，应要求企业进行整改并复查；复查仍不合格的，则检查结果判定为不合格；

3. 至少1项“否决项”不合格的，则检查结果判定为不合格；

4.“否决项”均合格，但至少其中一部分得分率不足60%的, 则检查结果判定为不合格。

五、审查结论

1.按照审查判定标准，检查结果为合格或不合格的，审查人员应在现场审查记录的“审查结论”栏中填写相应的审查意见。

2.经现场审查应进行整改的，审查人员应在现场审查记录的“整改要求”栏中填写整改要求；待企业完成整改后，根据整改情况在现场审查记录的“审查结论”栏中填写相应的审查意见。

3.审查人员和企业负责人（或法定代表人）均应在《北京市体外诊断试剂生产企业许可证现场审查记录》上签字并加盖企业公章（如有）。

六、现场审查人员不得少于2人。审查人员必须遵守《北京市药品监督管理局现场检查工作若干规定（试行）》等文件的规定。

七、北京市体外诊断试剂生产企业许可证现场审查记录

审查依据：

审查事项：  开办     变更     换证

被审查企业：

被审查场地：

| 序号 | 审查组成员 | 姓名 | 工 作 单 位 | 职务 | 证件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 |  |  |  |  |
| 2 | 组员 |  |  |  |  |
| 3 | 组员 |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项目 | 总 分 | 实得分 | 得分率 | 复查实得分 | 复查得分率 |
| 1 | 人员资质 | 60 |  |  |  |  |
| 2 | 场地设施 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | 法规资料 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 生产设备 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | 检验设备 | 60 |  |  |  |  |
| ６ | 合 计 | 300 |  |  |  |  |
| 整改要求： 审查人员： 、 、 企业负责人 年 月 日 |
| 企业完成整改情况： 审查人员： 、 、 企业负责人 年 月 日 |
| 审查结论： 审查人员： 、 、 年 月 日 |
| 企业对审查结论的意见： （企业公章） 企业负责人 年 月 日 |

审查情况：

八、北京市体外诊断试剂生产企业许可证现场审查评分表

| 条款 | 检查内容与要求 | 审查方法 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 员 资 质 （60分） | 1.企业应具有合理的生产和质量管理结构,具有充分的人力资源。 | （1）查企业组织机构图； | 5 |  |
|  |  | （2）查各相关部门质量职责。 | 5 |  |
|  | 2.企业内初级以上职称或中专以上学历人员占职工总数的比例不少于10%，具有中级以上职称或大专以上学历的专职技术人员不少于2名。 | 查花名册及职称、学历证书，计算比例。 （每少1%扣2分，专职技术人员少一名扣10分。） | 10 |  |
|  | 3.负责人应熟悉《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产企业监督管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法》等医疗器械相关法规。 | 询问至少2名负责人，其中应包括企业负责人。 | 10 |  |
|  | 4.生产、技术和质量管理部门负责人应具有医学、临床医学、医学检验学、生物学、生物化学、微生物学、免疫学或药学等相关专业的大专以上学历，有生产、技术和质量管理的实践经验。 | 查生产、技术和质量管理部门负责人学历证书。 | 否决项 |  |
|  | 5.生产管理部门与质量管理部门负责人不得互相兼任。 | 查生产、质量管理部门负责人任命书。 | 否决项 |  |
|  | 6.企业应有持证的质量体系内审员。 | （1）不少于2人； （2）查具有ISO9000及YY/T0287内容的内审员证书。 | 否决项 |  |
|  | 7.从事检验的人员应具有专业知识背景或相关从业经验，应经过岗前专门培训，并且考核合格后方可上岗。检验员均应能够独立、正确地完成操作。 | （1）查学历证书或简历； （2）查培训考核记录和上岗证； （3）询问检验员，必要时可要求其现场操作； （4）不少于2人。 （无专业知识背景或相关从业经验扣15分，未进行专门培训上岗扣10分，少1人扣15分。） | 15 |  |
|  | 8.应配备专职成品检验员 | 查看成品检验员任命书。 | 5 |  |
|  | 9.从事高生物活性、高毒性、强传染性、强致敏性等有特殊要求产品质量检验人员应进行登记。 | 查人员登记记录。 | 10 |  |
| 条款 | 检查内容与要求 | 审查方法 | 标准分 | 实得分 |
| 场 地 设 施 （100分） | 1.企业的生产、检验场地应独立设置。 | （1）查是否与其它企业共用场地。 | 否决项 |  |
|  |  | （2）核查生产场地与生产场地证明文件的一致性。 | 记录项 |  |
|  | 2.厂区内生产环境应整洁，厂区周边环境不应对生产过程和产品质量造成影响；生产、行政、生活和辅助区布局合理；生产环境和条件应满足产品生产需要。 | （1）查生产环境和周边环境情况； （2）查生产、行政、生活和辅助区是否布局合理； （3）查生产、研发、检验等区域是否相互分开； （4）查生产区是否有与生产规模相适应的面积和空间，是否按照生产工艺流程明确划分各操作区域,布局是否合理。 | 20 |  |
|  |  | （5）查部分或全部工艺是否应在洁净环境下生产。 | 否决项 |  |
|  |  | （6）洁净环境的要求和控制是否符合附录A的规定；如在清洁环境下生产，其要求和控制是否符合附录B的规定。 | 30 |  |
|  |  | （7）查质量检验部门是否设立独立的检验室，并设置待检、检验、留样、不合格品等区域。 | 10 |  |
|  |  | （8）查是否具有在受控条件下处理污染传染性物料的设施； （9）查高风险生物活性物料（如强毒微生物、芽胞菌制品、激素类试剂组分、放射性物质）的操作是否使用单独的空气净化系统，与相邻区域是否保持负压，排出的空气是否循环使用； （10）查进行危险度二级以上的病原体操作是否配备生物安全柜，空气是否进行除菌过滤后排出。使用病原体类检测试剂的阳性血清是否有防护措施； （11）查涉及特殊高致病性病原体的采集、制备是否具备P3级实验室等相应设施； （12）查聚合酶链反应试剂（PCR）的生产和检定是否在各自独立的建筑物中，其生产和质检的器具是否混用，用后是否严格清洗和消毒； （13）查生产中使用的动物室是否在隔离良好的建筑体内，是否与生产、质检区分开； （14）查对空气有干燥要求的操作间，是否配置空气干燥设备，是否定期监测室内空气湿度，进行记录。 | 20 |  |
|  | 3.企业的仓储场地应满足采购物资、半成品及成品的存储和使用要求。 | （1）查仓储区是否与生产规模相适应（包括原材料、半成品、包装物、成品以及留样等），各个区域是否划分清楚； （2）查仓库是否封闭； （3）查仓储区域是否保持清洁、干燥和通风，是否具备防昆虫、其他动物和异物混入的措施； （4）查是否对各类物料的仓储环境定期监测； （5）查物料名称、批号、有效期和检验状态等标识是否明确； （6）查台帐是否清晰明确，帐、卡、物是否一致。 | 20 |  |
|  | 4. 高生物活性、高毒性、强传染性、强致敏性等有特殊要求产品以及易燃、易爆、有毒、有害、具有污染性或传染性、具有生物活性或来源于生物体的物料的存放应符合国家相关规定。 | （1）查是否专区存放； （2）查有无识别标识； （3）查是否专人管理； （4）查有无清单。 | 否决项 |  |
| 条款 | 检查内容与要求 | 审查方法 | 标准分 | 实得分 |
| 法 规 资 料 （30分） | 1.企业应保存与生产产品有关的技术标准。 | 查企业注册产品标准中引用的标准，标准应为有效版本。 （每少1份标准或版本失效扣5分） | 5 |  |
|  | 2.企业应保存与体外诊断试剂生产、经营相关的法律、法规、行政规章及规范性文件。 | 查企业是否收集、保存了有关体外诊断试剂的法律法规、行政规章及规范性文件。 | 5 |  |
|  | 3.企业应保存与生产产品有关的质量管理文件。 | 查企业是否至少建立、实施保持了以下基本规程和记录： （1） 厂房、设施、设备的验证、使用、维护、保养、计量等管理制度和记录； （2） 环境、厂房、设备、人员等卫生管理制度和记录； （3） 菌种、细胞株、试验动物、血清等物料的保管、使用、储存等管理制度和记录； （4） 安全防护规定和记录； （5） 仓储与运输管理制度和记录； （6） 采购与供方评估管理制度和记录； （7） 工艺标准操作规程； （8） 各级物料检验标准操作规程； （9） 批生产、批包装、批检验记录； （10） 试样及留样管理制度及记录； （11） 工艺用水规程和记录； （12） 批号管理制度及记录； （13） 标识管理制度。 （每少1份文件或记录扣5分） | 20 |  |
| 生产设备（50分） | 1.企业应制定产品生产工艺流程图，并配备能完成该工艺的生产设备。 | （1）查生产工艺流程图，查看主要控制项目和控制点； （2）查看生产设备的种类、数量及状态是否能满足生产需要； （3）查是否配备相应的制水设备以保证工艺用水符合要求； （4）查储罐和输送管道所用的材料是否对产品质量和性能造成影响，管道的设计和安装是否出现死角、盲管； （5）查配料罐容器与设备连接的主要固定管道是否标明内存的物料名称、流向，是否定期清洗和维护。 | 30 |  |
|  | 2.企业应在设备明显处标明设备状态，并能有效清洗和消毒。 | （1）查是否在设备明显处标明设备状态； （2）查与试剂直接接触的设备和器具是否易于清洁和保养、不与成分发生化学反应或吸附作用，不会对试剂造成污染。 | 20 |  |
| 检验设备（60分） | 1．企业应具有与生产产品相适应的检验设备。 | （1）根据产品标准中所规定的出厂检验项目，查企业是否配备与产品标准相适应的检验检测设备、校准品、质控品； （2）查是否配备工艺用水质量监测的仪器、设备。 | 否决项 |  |
|  | 2．企业应在设备明显处标明设备检验状态，应保证设备的存放环境。 | （1）查是否在设备明显处标明设备检验状态； （2）查对有特殊要求的仪器、仪表，是否安放在专门的仪器室内，并有防止静电、震动、潮湿或其它外界因素影响的设施。 | 20 |  |
|  | 3．检验设备应按规定周期检定并有明显合格标志。 | 查检定合格证及检定标签。 （每1个设备未检定或未在有效期内扣10分） | 20 |  |
|  | 4．如产品对生产环境有特殊要求，应配备相应的环境监测和检测仪器，并应经过检定。 | （1）查环境检测仪器； （2）查仪器是否经过检定，并在有效期内。 （每少1个仪器扣10分，未检定或未在有效期内扣10分） | 20 |  |

附录A  体外诊断试剂生产用净化车间环境与控制要求

- 对生产环境有净化要求的产品，其生产环境应当满足本附录的要求。不同洁净级别生产区域的控制标准参见下表：

不同洁净级别生产区域的控制标准

| 洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米 | 微生物最大允许数 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm | 沉降菌数/皿 |
| 100级 | 3,500 | 0 | 1 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 10 |

- 企业应当明确工艺所需的空气净化级别，进入洁净室(区)的空气必须净化。阴性、阳性血清、质粒或血液制品的处理操作应当在至少万级环境下进行，与相邻区域保持相对负压，并符合防护规定。

酶联免疫吸附试验试剂、免疫荧光试剂、免疫发光试剂、聚合酶链反应（PCR）试剂、金标试剂、干化学法试剂、细胞培养基、校准品与质控品、酶类、抗原、抗体和其他活性类组分的配制及分装等产品的配液、包被、分装、点膜、干燥、切割、贴膜、以及内包装等工艺环节，至少应在10万级净化环境中进行操作。无菌物料的分装必须在局部百级。

- 厂房应当具有防止昆虫和其他动物进入的设施。

- 企业应当提供洁净区内生产工艺流程图和空气调节、配电照明等平/立面图。新建、改建、扩建的洁净区厂房应当提供有资质的设计单位设计的图纸。

- 在设计和建设厂房时，应当考虑使用时便于进行清洁工作。洁净室（区）的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处宜成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。

- 洁净区应当配置空气消毒装置，有平面布置图、编号和使用记录。

- 洁净室(区)内各种管道、灯具、风口以及其他公用设施，在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位。

- 洁净室(区)应当根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度宜为300勒克斯；对照度有特殊要求的生产部位可设置局部照明。厂房应当具有应急照明设施。

- 洁净室(区)的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。

- 更衣室、浴室及厕所的设置不应对洁净室(区)产生不良影响。

- 洁净车间安全门向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急情况发生时应能保证畅通。

- 洁净室(区)内应使用无脱落物、易清洗、易消毒的卫生工具，应当指定地点存放，存放地不应对产品造成污染。

- 操作台（板）应光滑、平整、无缝隙、不脱落异物，便于清洗、消毒，不使用木质或油漆台面。

- 洁净室(区)的空气如可循环使用应当采取有效措施避免污染和交叉污染。

- 空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕，应配备监测静压差的设备，并定期监控。

- 洁净室(区)的温度和相对湿度应当与试剂产品生产工艺要求相适应。

- 洁净室(区)内安装的水池、地漏不得对物料产生污染。

- 不同空气洁净度级别的洁净室(区)之间的人员及物料出入，应有防止交叉污染的措施。应当建立、执行物料进出洁净区的清洁程序，有脱外包装室、净化室和双层传递窗（或气闸室）。

- 洁净室(区)和非洁净室(区)之间应有缓冲设施，洁净室(区)人流、物流走向应合理。

- 根据生产工艺要求，洁净室(区)内设置的称量室和备料室，空气洁净度级别应当与生产要求一致，并有捕尘和防止交叉污染的设施。

- 在净化车间内工作的人员应穿着符合要求的工作服。工作服的选材、式样及穿戴方式应与生产操作和空气洁净度级别要求相适应，并不得混用。洁净工作服的质地应光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质。无菌工作服必须包盖全部毛发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。

- 不同空气洁净度级别使用的工作服应当分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌。工作服洗涤、灭菌时不应带入附加的颗粒物质。工作服应制定清洗周期。10万级以上区域的洁净工作服应当在洁净区内洗涤、干燥、整理，按要求灭菌。

- 洁净室(区)仅限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入。

- 进入洁净室(区)的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触物料，净室(区)应定期消毒。使用的消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染。消毒剂品种应定期更换，防止产生耐药菌株。

- 在净化车间内工作的生产人员应有健康档案。直接接触产品的生产人员每年至少体检一次。

- 应当建立、执行人员进出洁净区的清洁程序和管理制度，人员清洁程序合理。

- 洁净区的净化系统、消毒及照明等装置应按规定进行清洁、维护和保养并进行记录。

- 在净化车间内工作的生产人员应接受净化车间卫生管理制度、个人清洁卫生制度、净化车间使用管理制度等内容的培训，合格后持证上岗。

- 企业应当在验证的基础上明确规定洁净区环境监测的项目和频次，在静态检测合格前提下，企业应当按照规定进行洁净室(区)内空气温湿度、压差、风速、沉降菌和尘粒数的定期监测，并保存监测记录。

- 生产激素类试剂组分的洁净室（区）应当采用独立的专用的空气净化系统，且净化空气不得循环使用。

- 强毒微生物操作区、芽胞菌制品操作区应与相邻区域保持相对负压，配备独立的空气净化系统，排出的空气不得循环使用。

附录B 体外诊断试剂生产用清洁车间环境与控制要求

对生产环境没有空气净化要求的体外诊断试剂，应当在清洁环境内进行生产。清洁条件的基本要求：

一、应有防尘、通风、防止昆虫、其他动物以及异物混入等措施；

二、人流物流分开，人员进入生产车间前应当有换鞋、更衣、佩戴口罩和帽子、洗手、手消毒等清洁措施；

三、生产场地的地面应当便于清洁，墙、顶部应平整、光滑，无颗粒物脱落；

四、操作台应当光滑、平整、无缝隙、耐腐蚀，便于清洗、消毒；

五、应当对生产区域进行定期清洁、清洗和消毒；

六、应当根据生产要求对生产车间的温湿度进行控制。