骨科手术器械类产品技术审评规范

根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）的要求并结合骨科手术器械类产品的特点，为规范该类产品的技术审查工作和指导该类产品的注册申报工作，特制定本规范。

一、产品管理类别的确定

依据《医疗器械分类目录》，骨科手术器械（以下简称骨科器械）产品类别为6810，管理类别分为I类和II类。

二、产品名称的要求

骨科器械的名称可分为两大类，一类可按作用部位、适用范围、手术方式来命名，一般由多种类别器械组成，如：髋关节手术器械、膝关节手术器械、脊柱内固定手术器械等；另一类可按器械的结构、性能来命名，一般为单一类别器械，如：刀锥类骨科手术器械、剪锯类骨科手术器械，骨科电动手术器械等。

如按前种命名，应注重明确产品的各种组件和其具体性能要求；如按后种命名，应注重明确产品的适用范围和产品之间配合使用要求。

三、产品的结构组成

应明确产品的结构和组成。

四、产品工作原理

主要应用机械力学原理。

五、产品适用的相关标准

一般常用的国家标准、行业标准包括：

GB 191-2000 包装、储运图示标志

GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB 1220-2007 不锈钢棒

GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB 5133-1985 层压棒

YY/T0149-2006 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

YY/T 0294.1-2005 外科器材 金属材料 第1部分：不锈钢

YY/T1052-2004 手术器械标志

YY1122-2005 咬骨钳（剪）通用技术条件

YY1137-2005 骨锯通用技术条件

YY 91071-91073-1999平骨凿 圆骨凿 医用凿凿切性能测试方法 平凿、圆凿

YY 91130-1999 椎板咬骨钳

YY/T 91141-1999 骨科凿类通用技术条件

应执行产品适应的标准，并不局限于以上标准。

六、产品的预期用途

产品预期用途范例如下：

剪类：用于剪断骨、韧带和软组织。

锯类：用于锯断骨。

钩类：用于显露手术视野的各种拉钩。

刮类：刮勺：刮除病灶用；骨膜剥离子：用于剥离骨膜。

钳类：对骨的去除、夹持和撑开或对植入物的塑形等。

锥类：用于在骨上打孔、攻丝。

刀类：用于切除、截断骨。

辅助工具类：导向器：作为骨科器械配套工具，起导向和组织保护作用；测深尺：主要用于测量孔的深度；持钉镊：用来夹取骨螺钉；打入器：用于打入骨科植入物；试模：用于临时复制骨形状；钢板弯曲扳手：用于接骨板折弯；紧固工具：用于紧固或卸下螺钉、螺母。

组合工具类：一般用于某项特定的临床用途，如髋关节置换手术工具等。

七、产品的主要风险

骨科器械一般应考虑产品的材质、消毒要求和产品结构造成的不易清洗，电动骨钻、骨锯等有源器械还应考虑电气安全风险。

八、产品标准的主要技术要求

骨科器械产品的主要技术要求一般包括以下几项：

1、材料

应选择耐高温、无毒、不易生锈的材料。

咬骨钳（剪）的头部可选符合GB1220规定的3Cr13Mo、3Cr13、4Cr13材料，也可选用性能优于上述材料的材料；骨锯的锯片可采用GB1220中规定材料及65Mn、60SiMn材料制造；骨凿可采用GB1220中规定的4Cr13和9Cr18MoV材料制造。

其他材料应符合GB 1220和YY/T 0294.1的要求。

2、 硬度

咬骨钳（剪）热处理后的头部硬度为：3Cr13材料HRC 47～53，3Cr13Mo材料HRC 48～56，4Cr13材料HRC 50～58，左、右两片头部硬度之差应不大于4HRC；片锯齿部表面硬度应不低于HRC30；骨凿热处理后的硬度为：头部20毫米内：4Cr13材料HRC50～55、9Cr18MoV材料HRC53～58；其余部位不低于35HRC。

其他产品硬度应满足使用要求。

3、 耐腐蚀性

应耐腐蚀，根据制造材料的不同、器械的用途不同，选择YY/T 0149中规定的试验方法的相应评价方法。

4、 外观

表面应洁净、光滑，无锋棱、毛刺、附着物等缺陷。

5、 规格尺寸

规格尺寸和误差应明确，可采用图表明示。

6、 使用性能

各活动部件应活动自如，并应能满足使用要求。

7、 表面粗糙度

8、 组件要求（如有）

如产品由多个部件组成，还应对各组件有相应具体要求。

九、产品说明书、标签、包装标识

产品说明书、标签、包装标识应按照国家局10号令的相关要求。产品上的永久性标识按YY/T1052制作。

产品说明书应包括如下内容：

- 应明确产品使用前的消毒或灭菌方式；

- 应明确产品使用后的清洗方法；

- 应注明产品贮存环境要求；

- 应明确配套、组合产品使用方法。

十、产品的临床试验要求

需要进行临床试验时，应符合《医疗器械临床试验管理规定》（国家局5号令）的要求。

十一、注册单元的划分

产品注册单元的划分按以下原则：

1、按同一使用部位划分

例：髋关节手术器械、膝关节手术器械等；

2、按性能、用途划分

例：刀、锥类、剪类等。

如按照第二种划分原则，应符合《医疗器械分类目录》要求。

十二、同一注册单元中典型产品的确定原则

典型产品的确定主要依据器械的材料、结构、形状复杂程度、尺寸大小、长径比、加工难度、使用量等因素。

十三、常用的生产和检测设备

生产设备一般包括车床、铣床、磨床、钻床等；

检测设备一般包括硬度计、千分尺、百分表、卡尺、粗糙度样块、耐腐蚀试验设备等。