骨科外固定架技术审评规范

根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）的要求并结合骨科外固定架的特点，为规范该类产品的技术审查工作和指导该类产品的注册申报工作，特制定本规范。

一、适用范围

本规范适用于外固定架类医疗器械,该类医疗器械管理类别分类见下表

| Ⅱ产品 |
| --- |
| 产品名称 | 产品类代号 | 主要产品 |
| 外固定架类 | 6810、6826、6832 | 通用外固定架（支架）、骨外固定器、头颈固定架等 |

二、技术审查要点

（一）产品名称的要求

外固定架类医疗器械产品名称应以“作用部位+预期用途”的形式给出。（通用）

（二）产品的结构组成及作用原理

外固定架的生产厂家不同，结构也不相同，有简单的，也有复杂的。但基本结构是可调支架，在临床上需配合接骨螺钉（或骨针）使用。但本产品不包括接骨螺钉（或骨针）

可调支架的结构多种多样，根据使用部位的不同，采取不同的组合方式，将植入人体的接骨螺钉（或骨针）连接起来，使骨折端稳定固定，并逐渐愈合。

（三）产品适用的相关标准

YY/T0149-2006  不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

GB1220－1992  不锈钢棒

GB191-2000  包装储运图示标志

（）产品的预期用途

外固定架主要通过骨内穿针来实现畸形矫正，固定、加压或牵拉骨端。

（五）产品的主要风险

使用中连接件松动，不稳定。材料强度不够，发生断裂、变形等。

（六）外固定架的主要技术指标

1、主要材料

材料应耐消毒、并符合材料的相关标准要求。（如GB1220、）；另外应考虑材料便于清理、清洁。

2、产品外观要求

产品表面应光滑、无锋棱、毛刺、附着物等缺陷。

3、金属材料耐腐蚀性能（YY/T0149）

通常情况下，在室温下工作，环境比较好（不会在潮湿环境中工作）。 只要在清水中浸泡4小时不生锈，正常情况下也不会生锈，满足使用要求。

4、应有明确的规格尺寸要求

5、产品各部件应符合组装要求。

（七）产品的检测要求（规定出厂检验）

该产品的检测除了主要技术指标外，还应检测产品外观和使用性能。

1、产品外观：表面应光滑，无锋棱、毛刺、附着物等缺陷。

2、使用性能：各活动部件应活动自如、锁紧牢靠，符合使用要求。

3、材料的性能要求

（八）产品的临床要求

应遵守《医疗器械临床试验规定》（5号令）的规定。

（九）产品说明书、标签、包装标识

说明书应当符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（10号令）的要求，审查要点为：

1、应明确产品的使用方法（如产品操作的流程简图或详细步骤）

2、产品结构组成以及组件清单

（十）注册单元划分的原则和实例

按照国家局《医疗器械注册管理办法》相关要求通常按照产品作用部位（如上肢、下肢、关节脊柱）以及功能、预期用途划分。

（十一）同一注册单元中典型产品的确定原则

注册检测时，典型产品的确定一般应选择结构、形状较复杂、加工难度较高、使用量较大的产品，具有代表性。

（十二）常用的生产和检测设备

外固定架常用生产设备（如车床、铣床、磨床、钻床等）

外固定架常用检测设备：（千分尺、卡尺、粗糙度样块等）