心电监护类产品技术审查规范

根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）的要求并结合心电监护类产品的特点，为规范该类产品的技术审查工作和指导该类产品的注册申报工作，特制定本规范。

一、适用范围

本规范产品适用于心电监护类产品注册审查。该产品管理类别为II类，产品类代号为6821-9。心电记录器和心电HOLTER，心电遥测不属于本范围。

二、技术审查要点

（一）产品名称的要求

产品名称建议以功能或物理属性命名，如心电监护仪、多参数监护仪、睡眠监护仪。同时为了便于管理，产品命名尽量采用国药局分类目录中产品名称。

（二）产品的结构组成

应根据产品自身特点确定结构组成，一般分为心电电极导联线，主机及其它附属部分。

（三）产品工作原理

通过心电传感器采集人体体表生物电信号，放大，滤波后，进行信号处理与分析和记录。根据分析结果进行显示或报警提示和记录。

（四）产品适用的相关标准

心电监护类产品根据产品自身特点适用以下相关标准：

1、GB/T 191-2000包装储运图示标志;

2、GB/T 14710-1993医用电气设备环境要求及试验方法；

3、GB/T 16886.1-2001医疗器械生物学评价 第1部分：评价与试验；（与患者有接触部分的产品适用）

4、GB/T 16886.5-2003医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验；（与患者有接触部分的产品适用）

5、GB/T 16886.10-2005医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验；（与患者有接触部分的产品适用）

6、YY 0505-2005医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验。

7、JJG760 -2003心电监护仪检定规程

8、YY91079-1999  心电监护仪

9、GB 9706.1-1995医用电气设备 第一部分：安全通用要求；

10、GB9706.15-2003 医用电气系统安全要求。

11、GB9706.25-2005 心电监护设备安全专用要求

12、YY/T0196-2005 一次性使用心电电极

注：以上标准适用最新版本。

（五）产品的预期用途

预期用途应由临床试验结果来验证。一般为医疗机构对心电特征的连续监护。

（六）产品的主要风险

心电监护产品在进行风险管理时应符合YY/T0316-2003《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》的要求。

企业在进行风险分析时，至少应考虑以下方面：

1、电能

（1）可能的危害：因电击造成人的死亡。

（2）可采取的风险控制措施。

按GB9706.1和GB9706.25满足抗电击的安全专用要求。

（3）审查要点：检查其安全检测报告。一般心电类产品应具有CF型应用部分。

2、热能

（1）可能的危害：因热而烧伤。

（2）可采取的风险控制措施：按GB9706.1满足安装要求及防止接触的温度过高。

（3）审查要点：检查其安全检测报告。

3、生物不相容性

（1）可能的危害：如果电极的材料不符合生物相容性的要求，就可能对患者细胞毒性、致敏、刺激等危害。

（2）可采取的风险控制措施

与人体接触的部件，采用无毒、无致敏、无刺激的材料制造，或者采购有注册证的产品。

（3）审查要点：检查电极所用材料的情况，产品标准中应具体指明材质；检查上述材料生物学评价符合性资料。

4、交叉感染（对于可重复使用的电极）

（1）危害：

如果心电监护仪在使用前后，不按规范严格的清洗、消

毒，就可能对患者产生交叉感染的危害。

（2）审查要点：

检查使用说明书，应有使用前后清洗、消毒方法的内容。

检查使用说明书，应有使用前后不按规定进行清洗、消

毒，会导致交叉感染危险的警示性说明。

表1心电监护类产品主要危害

| 序号 | 危害类型 | 可能的危害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能量危害 | 电能（电击） |
| 2 |  | 热能（皮肤电极表面温升） |
| 3 | 生物学危害 | 生物污染（感染） |
| 4 |  | 生物不相容性（过敏） |
| 5 | 环境危害 | 电磁兼容性（电磁发射及干扰） |
| 6 | 使用中危害 | 不适当标记（标志、标签），操作说明 |
|  |  | 软件不正确功能；电极没有充分消毒 |

5、硬件和软件异常的影响。

6、使用过程中对使用环境和适用人群的影响。

7、可能受电磁兼容方面的影响（如电磁干扰）。

可能风险总结如表1所示。

（七）产品的主要技术指标

本部分给出需要考虑的产品主要技术性能指标，部分性能指标给出定量要求，其他性能指标因要求不统一或不是强制要求而未给出定量要求。心电监护仪的性能标准可参照YY91079和JJG760。国家标准、行业标准中如有不适用条款，在标准的编制说明中应说明理由。

同时，可以参照的国际标准有：

EC13 心电监护仪的美国国家标准

EN60601-2-49 Particular requirements for the safety of multifunction patient monitoring equipment

EN60601-2-27 particular requirements for the safety of electrocardiographic monitoring equipment

1、心电电极要求

对使用未取得医疗器械注册证的电极，应规定电极的标记，安全和性能的最低要求。对一次性使用的心电电极，建议采用YY/T0196。主要的技术指标有：

（1）交流阻抗

至少12对电极对，施加峰峰值不超过100μA的10Hz正弦交流电流的情况下，电极对交流阻抗其平均值不超过2kΩ。每一单独的电极对的阻抗不超过3kΩ。

（2）直流失调电压

电极对经1min的稳定期后，出现的直流失调电压应不大于100mV。

（3）内部噪声

电极对经1min的稳定期后，在0.15 ~ 100Hz的频带（一次频响）下产生的电压，在随后5min内应不大于150μV（p-p）。

（4）除颤过载恢复

充电至200V的10μF电容器，通过电极对与100Ω电阻的串联回路放电，在电容器开始放电后的第5s，电极对的极化电压绝对值不超过100mV；在此后的30s内，剩余极化电压的变化度不大于±1mV/s。在按要求进行四次上述实验后，电极对的10Hz交流阻抗应不大于3kΩ。

（5）偏置电流耐受度

电极施加400nA的直流电，持续时间为4h，在整个持续时间内观测的电极对的两端的电压变化不应大于100mV。

（6） 生物学性能

2、 心电导联线要求

（1）绝缘层应明确材料。应明确电极按扣颜色及采用的连接方法。

（2）明确总长和支线长范围，阻抗，阻抗一般为0.6欧-0.7欧

（3）抗拉强度：轴向大于50N，导联线的连接部位不得有脱落，内部无安全性能：

（4）绝缘阻抗：外部绝缘层和内部芯线之间的绝缘阻抗不得低于500兆欧

（5）电介质强度 导联线外部绝缘层和内部芯线之间承受DC500V的试验电压，历时1min,不得发生击穿或闪烁现象。

（6）耐清洗消毒性能导线阻抗和抗拉强度不发生改变。

另外，可参考美国标准EC53 对心电导联线相关要求。

3、硬件要求

（1）标准灵敏度

标准灵敏度为10mm/mV，相对误差应小于±5%。

（2） 显示灵敏度

显示灵敏度分为下列3档，相对误差小于±5%：

──X1/2: 5mm/mV；

──X1: 10mm/mV；

──X2: 20mm/mV。

（3） 标准信号

内部标准信号为1mV，1Hz的脉冲序列。脉冲幅度的准确度应符合YY91079中2.2.6的规定。

（4）输入阻抗

信号电极之间,各信号电极与参考电极之间的输入阻抗应不小于5MΩ，试验方法应＜＝1.1。

（5）输入回路电流

各输入回路的输入电流应不大于0.1uA。试验方法可按ＪＪG７６０。(GB91079 未说明灵敏度)。

（6）显示线性

波形显示的线性度应符合YY91079中2.2.2的规定。

（7） 频率特性

幅度频率特性曲线在－3.0dB～＋0.4dB之间的频率范围内应在1Hz～25Hz之间。

（8）  时间常数

时间常数应不小于0.3s。

（9）  内部噪声

等效输入噪声应小于30uVp－p。

（10）共模抑制比

50Hz正弦信号的共模抑制比应大于89dB（YY91079标准有误）。测试方法可参照JJG760。

（11） 显示稳定度

波形显示的稳定度应符合下列要求：

a) 时间漂移：开机后60min时心电图基线与开机后15min时的基线相差应不大于5mm；

b) 温度漂移：在5℃～40℃温度范围内，基线漂移应不大于0.5mm/℃；

c) 电源电压波动时，基线漂移不大于1mm；灵敏度变化应不大于±10%；

d) 对于±300mV极化电压，灵敏度变化应不大于±5%。

（12）扫描速度

波形扫描速度有25mm/s和50mm/s两档，其相对误差均应不大于10%。

（13）记忆功能

波形记忆和回顾的时间长度为8s。

（14）心率的检测和显示

心率检测和显示应符合下列要求：

a) 标准灵敏度时，心率检测信号范围±0.5mV～±3mV；

b) 心率检测范围至少在30次/min～200次/min。

c) 心跳指示：声音和闪烁的心图形。

（15）心率的准确度

心率读数的相对误差应不大于±5%。

（16）心率越限报警

心率越限报警功能应符合下列要求：

a)  报警限预置应符合YY91079中2.3.3规定；

b)  心率报警的准确度应不超过报警限的±10%；

c)  自心率超限到报警发生的时间应不大于12s。

d)  报警与消警应符合YY91079中2.3.6的规定。

4、 软件功能

如软件单独提供给客户，应按GB17544和北京市局的软件规范，编写附录B，列出软件的要求和试验方法。

如带有心律分析，QRS波分析，应详细说明软件的功能和验证方法。

5、环境试验

监护仪的环境试验要求应符合GB/T14710的要求，一般气候环境试验为II组、机械环境试验II组。可采用下表进行补充规定。使用液晶显示器，低温储存试验的温度为－20℃。

表2 环境试验补充规定

| 试验项目 | 试验要求 | 检测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 持续时间 h | 恢复时间 h | 初始检测 | 中间或 最终检测 |  |
| 额定工作 低温试验 | 198V | — | — | — |  | 通电 |
|  | 220V | 1 | — | 全性能 |  |  |
|  | 242V | — | — | — | — |  |
| 低温贮存试验 | 4 | 8 | — |  | －40℃ |
| 额定工作 高温试验 | 198V | — | — | — | — | 通电 |
|  | 220V | 1 | — | — |  |  |
|  | 242V | — | — | — |  |  |
| 运行试验 | 4 | — | — |  | 通电 |
| 高温贮存试验 | 4 | 2 | － |  | 正常试验条件 |
| 额定工作湿热试验 | 4 | — | — |  | 通电 |
| 湿热贮存试验 | 48 | 24 | — |  | 正常试验条件 |
| 振动试验（垂直） | — | — | — |  | 正常试验条件 |
| 碰撞试验（垂直） | — | — | — |  | 正常试验条件 |
| 运输试验 | — | — | — | 全性能 | 正常试验条件 |

6、电气安全

电气安全应符合GB9706.1和GB9706.25的要求。

（八）产品的检测要求

监护产品出厂检验应包括性能要求和安全要求两部分。

性能要求一般包括以下内容：定标信号，频率特性，心率显示精度等要求。

安全要求应包括：漏电流、电介质强度、保护接地阻抗（如有）。

（九）产品的临床要求

心电监护产品的临床试验应符合《医疗器械临床试验规定》（5号令）的要求。

（十）产品的不良事件历史记录

应建立不良反应相关的规章制度。

（十一）产品说明书、标签、包装标识

说明书，标签，包装标识应当符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（10号令）和ＧＢ９７０６.1和GB ９７０６.25的要求。结合产品的特点，说明书应关注以下方面的内容。

1、是否应明确设备的使用环境。如，是否要求不可在具有易燃麻醉气体的环境中使用本设备，不可在核磁共振（MRI）或CT 检查过程中使用本设备。

2、说明监护仪对病人诊断只起辅助作用，请医生结合临床表现和症状做出诊断。

3、对其他设备正常运行可能产生的影响。如仪器与心脏起搏器共同使用时不会对起搏器是否产生安全威胁。

4、仪器是否只可同时监护一个患者。

5、对操作人员的要求。

6、对儿童及婴儿进行监护时的特殊考虑。

7、仪器与除颤仪共同使用时应考虑的问题。

8、心电电极的安放方法，电极的颜色说明和连接方法。

9、电极的消毒，清洁方法。

(十二)注册单元划分的原则

单元划分应根据设备的结构不同和应用范围不同进行划分，单元划分的基本原则如下：

1、对用途不同、形式不同的设备应划分为不同的单元；

2、对主要部件组合有较大差异的设备应划分为不同的单元；

3、对相同类型的设备，涉及安全的结构，电源部分结构有较大区别的，应划分为不同的单元；

4、对相同类型的设备，技术性能指标有较大区别的应划分为不同的单元。

（十三）应具备的测试仪器

漏电流检测仪，电介质强度检测仪，接地阻抗测试仪及出厂检验需要的相关检测仪器。